## 静态漂移测试
BMI323+BMM350+BMP581十轴IMU 静态精度漂移测试记录
测试条件
项目 | 内容
传感器型号 | BMI323+BMM350+BMP581 Gravity 10轴 IMU（SEN0696）
环境温度 | 24℃
固定测试参数 | 加速度±2g / 陀螺仪±250°/s / 地磁±2000µT / 气压标准模式 / ODR 100Hz / I2C通信 / 3.3V供电
预热时长 | 3分钟
原厂规格精度 | 加速度零偏Max±50mg(0.05g)；陀螺仪零偏Typ±1°/s；BMM350地磁计零场偏移±2µT（校准后），灵敏度误差±3%；BMP581气压绝对精度±0.3hPa（典型）/±0.5hPa（最大），相对精度±0.06hPa
采集时长 | X轴加速度(g) | Y轴加速度(g) | Z轴加速度(g) | X轴陀螺仪(°/s) | Y轴陀螺仪(°/s) | Z轴陀螺仪(°/s) | X轴地磁(µT) | Y轴地磁(µT) | Z轴地磁(µT) | 气压(Pa) | 海拔(m) | 计算公式说明
0min（基准） | 0.0157 | -0.0201 | -0.9985 | -0.114 | -0.099 | -0.13 | -21.22 | -31.98 | 22.21 | 93914 | 533.66 |  | 数学公式 | Excel / 表格公式 | 说明
0.5min | 0.0173 | -0.0202 | -0.9984 | -0.099 | 0.031 | 0.076 | -21.03 | -31.84 | 22.39 | 93913 | 533.65 | 平均值 |  | 平均值=AVERAGE(数据区域) | 取所有采样点的算术平均值
1min | 0.0167 | -0.0201 | -0.9994 | -0.076 | -0.229 | -0.092 | -20.68 | -31.93 | 22.59 | 93911 | 533.64
1.5min | 0.0165 | -0.0198 | -0.999 | -0.084 | -0.107 | 0.114 | -20.89 | -32.09 | 21.91 | 93911 | 533.64
2min | 0.0172 | -0.0189 | -0.999 | -0.061 | -0.046 | -0.015 | -20.57 | -31.94 | 22 | 93912 | 533.65
2.5min | 0.0171 | -0.0197 | -1.0002 | -0.076 | -0.183 | -0.229 | -20.43 | -32.2 | 22.01 | 93911 | 533.64 | 标准差 |  | 标准差=STDEV(数据区域) | 采样数据的标准偏差，反映数据离散程度
3min | 0.0167 | -0.0211 | -0.9987 | -0.046 | -0.168 | -0.137 | -20.63 | -32.19 | 22 | 93911 | 533.64
3.5min | 0.0162 | -0.0187 | -1.0002 | 0.038 | -0.008 | -0.153 | -20.8 | -32.37 | 21.42 | 93910 | 533.63
4min | 0.0167 | -0.0196 | -0.999 | -0.015 | 0.015 | -0.336 | -20.96 | -31.68 | 22.21 | 93909 | 533.63 | 最大偏离理论值 |  | 加速度（x、y）、陀螺仪=MAX(ABS(@数据区域))； z轴加速度=MAX(ABS(数据区域 + 1)) | X/Y轴加速度、陀螺仪三轴理论值为0；Z轴加速度理论值为-1g
4.5min | 0.0168 | -0.0196 | -0.9996 | -0.168 | 0.038 | -0.137 | -20.69 | -32.09 | 21.58 | 93909 | 533.63
5min | 0.0159 | -0.0195 | -0.9995 | -0.145 | -0.29 | -0.175 | -20.87 | -32.19 | 21.53 | 93909 | 533.63
5.5min | 0.0178 | -0.0195 | -0.9987 | -0.069 | -0.282 | 0 | -20.99 | -31.92 | 21.75 | 93908 | 533.62
6min | 0.017 | -0.0209 | -1.0004 | -0.069 | -0.313 | -0.008 | -20.73 | -32.37 | 21.72 | 93908 | 533.62
6.5min | 0.0171 | -0.0195 | -1 | 0.061 | 0.008 | 0.061 | -20.92 | -31.78 | 22.21 | 93909 | 533.63
7min | 0.0172 | -0.0209 | -0.9993 | -0.031 | 0.061 | -0.008 | -20.81 | -31.74 | 22.47 | 93910 | 533.63
7.5min | 0.017 | -0.0211 | -0.9995 | -0.038 | -0.061 | -0.053 | -20.38 | -31.98 | 21.18 | 93908 | 533.62
8min | 0.0168 | -0.0201 | -0.9988 | 0.008 | -0.023 | 0.023 | -20.88 | -31.82 | 21.57 | 93910 | 533.63
8.5min | 0.0168 | -0.0194 | -1.0007 | -0.061 | 0.053 | -0.053 | -21.12 | -31.7 | 22.08 | 93910 | 533.63
9min | 0.0173 | -0.0197 | -0.999 | -0.229 | 0.031 | 0.023 | -20.76 | -31.91 | 21.86 | 93910 | 533.63
9.5min | 0.0168 | -0.0199 | -0.9995 | -0.122 | -0.175 | -0.053 | -20.64 | -32.1 | 22.24 | 93910 | 533.63
10min | 0.0171 | -0.0203 | -0.9991 | -0.046 | -0.099 | 0.069 | -21.04 | -32.18 | 21.31 | 93909 | 533.63
10.5min | 0.0172 | -0.0209 | -0.9991 | -0.221 | 0.031 | -0.015 | -20.74 | -32.37 | 22.09 | 93908 | 533.62
11min | 0.0168 | -0.0196 | -0.9992 | -0.069 | -0.061 | -0.153 | -20.92 | -31.87 | 21.64 | 93908 | 533.62
11.5min | 0.0172 | -0.0203 | -0.9999 | -0.092 | 0.046 | 0.122 | -20.94 | -32.05 | 21.1 | 93909 | 533.63
12min | 0.017 | -0.0208 | -1.0005 | -0.038 | -0.107 | 0.069 | -21.05 | -31.62 | 22.02 | 93909 | 533.62
12.5min | 0.0175 | -0.0201 | -0.9997 | 0 | 0.084 | -0.16 | -21.01 | -31.97 | 21.41 | 93907 | 533.62
13min | 0.0172 | -0.0198 | -0.9994 | -0.099 | -0.107 | -0.069 | -21.14 | -31.86 | 21.74 | 93906 | 533.6
13.5min | 0.017 | -0.0197 | -0.9997 | -0.061 | 0.015 | 0.015 | -20.94 | -32.02 | 21.39 | 93905 | 533.6
14min | 0.0167 | -0.0203 | -0.9995 | -0.237 | -0.175 | -0.053 | -20.72 | -31.96 | 21.94 | 93906 | 533.61
14.5min | 0.0154 | -0.0194 | -0.9982 | -0.206 | -0.107 | -0.191 | -20.96 | -32.18 | 21.95 | 93905 | 533.6
15min（结束） | 0.0167 | -0.0202 | -0.9987 | -0.13 | -0.145 | -0.221 | -20.77 | -32.06 | 22.56 | 93904 | 533.6
统计项 | X轴加速度(g) | Y轴加速度(g) | Z轴加速度(g) | X轴陀螺仪(°/s) | Y轴陀螺仪(°/s) | Z轴陀螺仪(°/s) | X轴地磁(µT) | Y轴地磁(µT) | Z轴地磁(µT)
全部数据平均值 | 0.0168 | -0.02 | -0.9994 | -0.084 | -0.073 | -0.054 | -20.85 | -32.01 | 21.87
数据标准差 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.072 | 0.109 | 0.111 | 0.19 | 0.2 | 0.4
最大偏离理论值 | 0.0178 | 0.0211 | 0.0006 | 0.237 | 0.313 | 0.336 | — | — | —
最大漂移幅度 | — | — | — | — | — | — | 0.84 | 0.75 | 1.49
气压/海拔补充
统计项 | 气压(Pa) | 海拔(m)
全部数据平均值 | 93908.6 | 533.62
数据标准差 | 2.8 | 0.02
15min最大海拔漂移 | — | 0.08
测试判定结果
加速度计：✅合格；X轴均值0.0168g（＜±0.05g），Y轴均值-0.0200g（＜±0.05g），Z轴均值-0.9994g（在-1g±0.05g内），三轴15分钟漂移均属轻微漂移范围（＜0.03g），无持续单向漂移。
陀螺仪：✅合格；三轴零偏平均值均远小于±1°/s阈值（X:-0.084°/s，Y:-0.073°/s，Z:-0.054°/s），无持续单向漂移、无异常大幅跳变。
地磁计：✅合格；三轴15min最大漂移均＜2µT（X:0.84µT，Y:0.75µT，Z:1.49µT），无持续性单向大幅漂移，地磁静态稳定性达标。
气压/海拔：✅合格；15分钟最大海拔漂移仅0.08m，远小于±2m限值，气压高度稳定性优秀。
[12 empty] | 最大漂移幅度（峰峰值） | 最大漂移幅度=max(xi​)−min(xi​) | 地磁计、气压=MAX(数据区域) - MIN(数据区域) | 这些传感器没有固定的物理真值（受地理位置、天气、环境温度影响），因此不能用“偏离理论值”来评估，而应使用 最大漂移幅度（峰峰值） 来衡量数据稳定性。
[12 empty] | 相对基准值 | 15min最大海拔漂移=max{∣xi-T基准∣} | 海拔=MAX(ABS(数据区域 - 基准值)) | 基准值为0min时的海拔读数

## 磁干扰测试
BMI323+BMM350+BMP581十轴IMU 磁干扰测试记录
测试条件
项目 | 内容
传感器型号 | BMI323+BMM350+BMP581 Gravity 10轴 IMU（SEN0696）
环境温度 | 24℃
磁干扰源 | 2颗直径20mm厚度2mm N35钕铁硼磁铁贴合使用，模拟磁场干扰
固定测试参数 | 加速度±2g / 陀螺仪±250°/s / 地磁±2000µT / 气压标准模式 / ODR 100Hz
测试阶段 | 磁铁距离 | Ax(g) | Ay(g) | Az(g) | Gx(°/s) | Gy(°/s) | Gz(°/s) | Mx(µT) | My(µT) | Mz(µT) | 海拔(m) | 是否异常跳变
基线 | 无磁铁 | 0.0176 | -0.0328 | -1.0009 | 0.32 | 0 | -0.114 | -19.09 | -29.99 | 8.45 | 533.52 | 否
靠近阶段1 | 30cm | 0.0186 | -0.0337 | -0.998 | -0.168 | -0.145 | 0.038 | -19.37 | -30.46 | 8.3 | 533.51 | 否
靠近阶段2 | 10cm | 0.0182 | -0.0328 | -0.9998 | -0.175 | -0.099 | -0.023 | -16.02 | -52.38 | 8.99 | 533.51 | 否
最大干扰 | 5cm | 0.0181 | -0.0328 | -0.9987 | -0.099 | 0.023 | -0.122 | -24.74 | -164.4 | 8.83 | 533.52 | 否
恢复1 | 移开30s | 0.0178 | -0.033 | -0.9996 | -0.084 | -0.008 | 0.023 | -19.02 | -29.85 | 9.68 | 533.52 | 否
恢复2 | 移开60s | 0.0179 | -0.0318 | -0.9999 | 0.023 | -0.244 | -0.031 | -19.57 | -29.88 | 8.25 | 533.52 | 否
波动幅度汇总
测试阶段 | 磁铁距离 | 加速度最大轴波动(g) | 陀螺最大轴波动(°/s) | 地磁最大轴偏移(µT) | 海拔变化(m)
靠近阶段1 | 30cm | 0.0017 | 0.488 | 0.47 | -0.01
靠近阶段2 | 10cm | 0.001 | 0.495 | 22.39 | -0.01
最大干扰 | 5cm | 0.001 | 0.419 | 134.41 | 0
恢复1 | 移开30s | 0.0012 | 0.404 | 1.23 | 0
恢复2 | 移开60s | 0.0014 | 0.297 | 0.6 | 0
测试判定结果：整体合格；全程无突发性数值大幅跳变；加速度计受磁场影响极小，移除磁铁 60s 后恢复基线区间；陀螺仪在磁场干扰下波动明显增大，静置 60s 后波动幅度显著降低，残留轻微干扰；地磁模块近距离强磁下偏移显著，磁铁移开静置 60s 后三轴地磁数值恢复至原始基线附近，无永久磁化残留偏移；气压海拔通道全程数值稳定，磁场无干扰影响。 注：本简易测试以同工况基线数据作为对比参考，未量化噪声增幅百分比，仅通过直观波动幅度、数值偏移与恢复情况进行判定；