## 静态漂移测试
BMI323+BMM350九轴IMU 静态精度漂移测试记录
测试条件
传感器型号 | BMI323+BMM350 Gravity 9轴 IMU（SEN0694）
环境温度 | 26℃
固定测试参数 | 加速度±2g / 陀螺仪±250°/s / 地磁±2000µT / ODR 100Hz / I2C通信 / 3.3V供电
预热时长 | 3分钟
原厂规格精度 | 加速度零偏Max±50mg(0.05g) / 陀螺仪零偏Typ±1°/s（Bosch BMI323 Datasheet）；BMM350地磁计零场偏移±2µT（校准后），灵敏度误差±3%
采集时长 | X轴加速度(g) | Y轴加速度(g) | Z轴加速度(g) | X轴陀螺仪(°/s) | Y轴陀螺仪(°/s) | Z轴陀螺仪(°/s) | X轴地磁(µT) | Y轴地磁(µT) | Z轴地磁(µT) | 计算公式说明
0min（基准） | -0.0024 | -0.0148 | -1.0051 | 0.206 | 0.069 | -0.076 | -8.96 | -2.86 | -1.02 |  | 数学公式 | Excel / 表格公式 | 说明
0.5min | -0.0021 | -0.0139 | -1.0048 | 0.366 | 0.061 | -0.076 | -9.09 | -3.4 | -1.23 | 平均值 |  | 平均值=AVERAGE(数据区域) | 取所有采样点的算术平均值
1min | -0.0024 | -0.0142 | -1.0041 | 0.198 | 0.206 | -0.008 | -9.44 | -2.9 | -1.21
1.5min | -0.0023 | -0.0144 | -1.0048 | -0.092 | 0.229 | -0.175 | -9.41 | -3.12 | -2.22
2min | -0.0032 | -0.0143 | -1.0049 | 0.015 | 0.076 | -0.031 | -9.08 | -3.43 | -1.78
2.5min | -0.0015 | -0.015 | -1.0045 | 0.076 | 0.198 | -0.145 | -8.88 | -2.71 | -1.36 | 标准差 |  | 标准差=STDEV(数据区域) | 采样数据的标准偏差，反映数据离散程度
3min | -0.002 | -0.0139 | -1.0049 | 0.229 | 0.145 | -0.153 | -9 | -2.97 | -0.53
3.5min | -0.0029 | -0.015 | -1.0059 | -0.092 | 0.137 | -0.008 | -9.08 | -2.72 | -0.7
4min | -0.002 | -0.0148 | -1.0046 | 0.053 | 0.206 | 0.069 | -8.99 | -3.01 | -0.95 | 最大偏离理论值 |  | 加速度（x、y）、陀螺仪=MAX(ABS(@数据区域))； z轴加速度=MAX(ABS(数据区域 + 1)) | X/Y轴加速度、陀螺仪三轴理论值为0；Z轴加速度理论值为-1g
4.5min | -0.0027 | -0.0148 | -1.0057 | -0.252 | 0.191 | -0.122 | -8.77 | -2.97 | -1.55
5min | -0.0034 | -0.0141 | -1.0061 | -0.13 | 0.16 | -0.229 | -9.36 | -3.11 | -1.06
5.5min | -0.0016 | -0.0142 | -1.0044 | 0.214 | 0.244 | -0.046 | -9.09 | -3.01 | -1.67
6min | -0.0019 | -0.0151 | -1.0041 | 0.465 | 0.191 | -0.038 | -8.97 | -2.76 | -0.7
6.5min | -0.0028 | -0.0142 | -1.0057 | 0.153 | 0.092 | -0.053 | -9.18 | -3.2 | -1.12
7min | -0.0026 | -0.0144 | -1.0049 | 0.076 | 0.206 | -0.023 | -8.83 | -3.38 | -1.11
7.5min | -0.0024 | -0.0136 | -1.0059 | 0.023 | 0.244 | -0.069 | -9.23 | -2.96 | -1.19
8min | -0.0024 | -0.0153 | -1.0052 | -0.114 | 0.008 | -0.084 | -9.2 | -3.04 | -0.48
8.5min | -0.0031 | -0.0144 | -1.0051 | -0.114 | 0.229 | -0.122 | -8.98 | -3.16 | -1.16
9min | -0.0018 | -0.0135 | -1.0051 | 0.328 | 0.168 | -0.122 | -9.21 | -3.35 | -1.15
9.5min | -0.0017 | -0.0145 | -1.0043 | 0.198 | 0.13 | 0.061 | -9.06 | -3.19 | -1.88
10min | -0.002 | -0.0132 | -1.0054 | 0.084 | 0.046 | -0.16 | -9.13 | -2.79 | -1.52
10.5min | -0.0022 | -0.0148 | -1.004 | 0.175 | 0.252 | -0.084 | -9.23 | -2.83 | -0.72
11min | -0.0021 | -0.0139 | -1.0035 | -0.023 | 0 | 0.084 | -8.95 | -3.14 | -1.6
11.5min | -0.0027 | -0.0139 | -1.0054 | 0.031 | 0.137 | 0.008 | -8.92 | -2.91 | -1
12min | -0.0016 | -0.0145 | -1.0048 | -0.282 | 0.145 | -0.221 | -9.14 | -3.16 | -1.21
12.5min | -0.0032 | -0.0155 | -1.0031 | 0.412 | 0.046 | -0.046 | -9.13 | -3.17 | -1.18
13min | -0.0028 | -0.0151 | -1.0052 | 0.351 | 0.137 | -0.084 | -8.93 | -3.43 | -1.67
13.5min | -0.0035 | -0.0148 | -1.0051 | 0.175 | 0.061 | 0.015 | -8.88 | -3.08 | -1.32
14min | -0.0021 | -0.0148 | -1.0062 | -0.099 | -0.069 | -0.107 | -9.05 | -3.18 | -0.3
14.5min | -0.0023 | -0.0135 | -1.0052 | -0.175 | 0.107 | -0.076 | -8.94 | -3.04 | -0.86
15min（结束） | -0.0024 | -0.0145 | -1.007 | 0.381 | 0.175 | 0.053 | -8.95 | -3.02 | -1.42
统计项 | X轴加速度(g) | Y轴加速度(g) | Z轴加速度(g) | X轴陀螺仪(°/s) | Y轴陀螺仪(°/s) | Z轴陀螺仪(°/s) | X轴地磁(µT) | Y轴地磁(µT) | Z轴地磁(µT)
全部数据平均值 | -0.0024 | -0.0144 | -1.005 | 0.08 | 0.133 | -0.074 | -9.07 | -3.06 | -1.19
数据标准差 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009 | 0.199 | 0.086 | 0.097 | 0.16 | 0.2 | 0.43
最大偏离理论值 | 0.0047 | 0.0155 | 0.007 | 0.465 | 0.252 | 0.298 | — | — | —
最大漂移幅度 | — | — | — | — | — | — | 0.67 | 0.72 | 1.92
测试判定结果
加速度计：✅合格；三轴15分钟漂移均属于轻微漂移范围，X/Y均值偏差远小于±0.05g，Z轴在-1g±0.01g内。
陀螺仪：✅合格；三轴零偏平均值均远小于±1°/s阈值，无持续单向漂移、无异常大幅跳变。
地磁计：🟡基本合格；X/Y轴15min静态漂移＜2µT，Z轴最大漂移1.92µT（＜2µT），无持续性单向大幅漂移。
[10 empty] | 最大漂移幅度（峰峰值） | 最大漂移幅度=max(xi​)−min(xi​) | 地磁计、气压=MAX(数据区域) - MIN(数据区域) | 这些传感器没有固定的物理真值（受地理位置、天气、环境温度影响），因此不能用“偏离理论值”来评估，而应使用 最大漂移幅度（峰峰值） 来衡量数据稳定性。

## 磁干扰测试
BMI323+BMM350九轴IMU 磁干扰测试记录
测试条件
项目 | 内容
传感器型号 | BMI323+BMM350 Gravity 9轴 IMU（SEN0694）
环境温度 | 26℃
磁干扰源 | 2颗直径4mm厚度2mm N52钕铁硼磁铁贴合使用
固定测试参数 | 加速度±2g / 陀螺仪±250°/s / 地磁±2000µT / ODR 100Hz
测试阶段 | 磁铁距离 | Ax(g) | Ay(g) | Az(g) | Gx(°/s) | Gy(°/s) | Gz(°/s) | Mx(µT) | My(µT) | Mz(µT) | 是否异常跳变
基线 | 无磁铁 | -0.0023 | -0.0137 | -1.0045 | 0.183 | 0.092 | -0.061 | 39.1 | -17.11 | 25.98 | 否
靠近阶段1 | 30cm | -0.0026 | -0.0144 | -1.0045 | 0.305 | 0.244 | 0.023 | 39.03 | -16.6 | 26.74 | 否
靠近阶段2 | 10cm | -0.0012 | -0.0128 | -1.004 | -0.145 | 0.153 | -0.084 | 38.91 | -17.45 | 28.98 | 否
最大干扰 | 5cm | -0.0021 | -0.0135 | -1.0044 | -0.343 | 0.191 | 0.092 | 38.89 | -17.19 | 9.75 | 否
恢复1 | 移开30s | -0.0027 | -0.0137 | -1.0049 | -0.092 | 0.122 | -0.13 | 39.46 | -16.64 | 26.13 | 否
恢复2 | 移开60s | -0.0033 | -0.0131 | -1.004 | -0.038 | 0.153 | -0.107 | 39.55 | -17 | 25.56 | 否
波动幅度汇总（与基线对比）
测试阶段 | 磁铁距离 | 加速度最大轴波动(g) | 陀螺最大轴波动(°/s) | 地磁最大轴偏移(µT)
靠近阶段1 | 30cm | 0.0007 | 0.152 | 0.76
靠近阶段2 | 10cm | 0.0017 | 0.328 | 3
最大干扰 | 5cm | 0.0006 | 0.526 | 16.23
恢复1 | 移开30s | 0.0012 | 0.275 | 0.62
恢复2 | 移开60s | 0.0014 | 0.221 | 0.53
测试判定结果：整体合格；全程无突发性数值大幅跳变；加速度计受磁场影响极小，移除磁铁 60s 后完全贴合基线区间；陀螺仪在磁场干扰下波动明显增大，静置 60s 后波动幅度显著降低，残留轻微干扰；地磁模块近距离磁铁作用下出现大幅偏移，磁铁移开静置 60s 后三轴地磁数值恢复至原始基线附近，无永久磁化残留偏移。 注：本简易测试以同工况基线数据作为对比参考，未量化噪声增幅百分比，仅通过直观波动幅度、数值偏移与恢复情况进行判定；