## 静态漂移测试
BMI323+BMM350+BMP581十轴IMU 静态精度漂移测试记录
测试条件
项目 | 内容
传感器型号 | BMI323+BMM350+BMP581 Fermion 10轴 IMU（SEN0697）
环境温度 | 约29℃（测试全程缓慢降温，30.01℃→28.24℃）
固定测试参数 | 加速度±2g / 陀螺仪±250°/s / 地磁高精度模式25Hz / 气压正常测量模式 / I2C通信 / 3.3V供电
预热时长 | 3分钟
本地基准海拔 | 540m（气压校准用）
原厂规格精度 | 加速度零偏Max±50mg(0.05g)；陀螺仪零偏Typ±1°/s（Bosch BMI323 Datasheet）；BMM350地磁计零场偏移±2µT（校准后），灵敏度误差±3%；BMP581气压绝对精度±0.3hPa（典型）/±0.5hPa（最大），相对精度±0.06hPa
采集时长 | X轴加速度(g) | Y轴加速度(g) | Z轴加速度(g) | X轴陀螺仪(°/s) | Y轴陀螺仪(°/s) | Z轴陀螺仪(°/s) | X轴地磁(µT) | Y轴地磁(µT) | Z轴地磁(µT) | 气压(Pa) | 海拔(m) | 温度(℃) | 计算公式说明
0min（基准） | 0.0016 | 0.0002 | -1.0129 | 0.015 | 0.092 | 0.114 | -2.83 | -10.33 | -8.31 | 94240.5 | 535.56 | 30.01 |  | 数学公式 | Excel / 表格公式 | 说明
0.5min | 0.0017 | -0.0002 | -1.0125 | 0.008 | 0.046 | 0.114 | -2.84 | -10.38 | -8.52 | 94240.9 | 535.56 | 29.88 | 平均值 |  | 平均值=AVERAGE(数据区域) | 取所有采样点的算术平均值
1min | 0.0007 | 0.0003 | -1.0115 | 0.008 | 0.099 | 0.076 | -3 | -10.34 | -8.31 | 94238.6 | 535.55 | 29.81
1.5min | 0.0019 | 0.0003 | -1.0149 | 0 | -0.008 | 0.145 | -2.81 | -10.21 | -8.85 | 94240 | 535.56 | 29.73
2min | 0.0023 | 0.0003 | -1.0135 | 0.053 | 0.046 | 0.252 | -2.99 | -10.04 | -8.35 | 94239.2 | 535.55 | 29.6
2.5min | 0.0014 | -0.0004 | -1.0128 | 0.122 | 0.023 | 0.122 | -2.76 | -10.25 | -8.77 | 94239.6 | 535.56 | 29.55 | 标准差 |  | 标准差=STDEV(数据区域) | 采样数据的标准偏差，反映数据离散程度
3min | 0.0022 | -0.0009 | -1.0131 | 0.076 | 0.084 | 0.206 | -2.8 | -10.06 | -8.77 | 94237.7 | 535.54 | 29.54
3.5min | 0.0019 | -0.0005 | -1.0131 | -0.038 | 0.008 | 0.191 | -2.96 | -9.99 | -8.88 | 94237 | 535.54 | 29.47
4min | 0.002 | 0.0001 | -1.0147 | 0.031 | -0.046 | 0.084 | -2.74 | -9.93 | -8.77 | 94234.1 | 535.52 | 29.42 | 最大偏离理论值 |  | 加速度（x、y）、陀螺仪=MAX(ABS(@数据区域))； z轴加速度=MAX(ABS(数据区域 + 1)) | X/Y轴加速度、陀螺仪三轴理论值为0；Z轴加速度理论值为-1g
4.5min | 0.0015 | -0.0008 | -1.0133 | -0.13 | 0.084 | 0.191 | -2.75 | -9.94 | -8.58 | 94230.8 | 535.5 | 29.35
5min | 0.0024 | -0.0019 | -1.0132 | -0.076 | 0.038 | 0.137 | -2.77 | -9.99 | -8.48 | 94228.1 | 535.49 | 29.26
5.5min | 0.0021 | -0.0017 | -1.0127 | 0.046 | 0.053 | 0.114 | -2.86 | -10.09 | -8.3 | 94225.8 | 535.48 | 29.17
6min | 0.0019 | -0.0001 | -1.0131 | 0.076 | 0.107 | 0.13 | -2.53 | -10.05 | -8.76 | 94223.5 | 535.46 | 29.1
6.5min | 0.0013 | -0.0004 | -1.0152 | 0.061 | 0.038 | 0.069 | -2.77 | -10.19 | -8.45 | 94225.4 | 535.47 | 29.08
7min | 0.0024 | -0.0013 | -1.015 | -0.008 | 0.008 | 0.092 | -2.75 | -10.16 | -9.19 | 94224.8 | 535.47 | 29.03
7.5min | 0.0021 | 0.0002 | -1.0146 | 0.137 | 0.061 | 0.099 | -2.63 | -9.96 | -9.15 | 94222 | 535.45 | 28.96
8min | 0.001 | -0.001 | -1.0162 | 0 | 0 | 0.122 | -2.64 | -10.17 | -9.27 | 94220.8 | 535.45 | 28.92
8.5min | 0.0025 | 0 | -1.0139 | -0.008 | 0.031 | 0.084 | -2.62 | -10.48 | -8.48 | 94219.3 | 535.44 | 28.8
9min | 0.0019 | -0.0005 | -1.0143 | 0.084 | 0.008 | 0.084 | -2.58 | -10.27 | -9.07 | 94218.1 | 535.43 | 28.74
9.5min | 0.0003 | -0.0001 | -1.0147 | -0.031 | 0.084 | 0.229 | -2.6 | -10.05 | -8.5 | 94216.3 | 535.42 | 28.72
10min | 0.0021 | -0.0007 | -1.0149 | 0.023 | -0.023 | 0.13 | -2.57 | -10.13 | -8.86 | 94216.9 | 535.42 | 28.68
10.5min | 0.0014 | -0.0001 | -1.0145 | -0.031 | 0.084 | 0.107 | -2.59 | -10.09 | -8.47 | 94214.5 | 535.41 | 28.64
11min | 0.0022 | -0.0005 | -1.0143 | 0.069 | 0.046 | 0.114 | -2.6 | -10.19 | -8.74 | 94216.4 | 535.42 | 28.58
11.5min | 0.0023 | -0.0018 | -1.0146 | -0.053 | 0.061 | 0.031 | -2.69 | -10 | -8.88 | 94213.9 | 535.41 | 28.56
12min | 0.0018 | -0.0001 | -1.0153 | 0.046 | 0.13 | 0.183 | -2.38 | -10.06 | -9.11 | 94213.5 | 535.4 | 28.51
12.5min | 0.0013 | -0.0005 | -1.0147 | -0.008 | 0.031 | 0.015 | -2.49 | -10.03 | -7.76 | 94213.9 | 535.41 | 28.49
13min | 0.0015 | -0.0006 | -1.0148 | 0.053 | 0.069 | 0.107 | -2.58 | -10.28 | -8.3 | 94214.1 | 535.41 | 28.42
13.5min | 0.0012 | -0.0003 | -1.0151 | 0.069 | 0.092 | 0.061 | -2.58 | -10.28 | -8.17 | 94212.6 | 535.4 | 28.36
14min | 0.0021 | 0 | -1.0154 | 0.16 | 0.107 | 0.175 | -2.64 | -9.91 | -9.04 | 94212 | 535.4 | 28.3
14.5min | 0.0021 | 0.0004 | -1.0145 | -0.031 | 0.053 | 0.114 | -2.34 | -10.24 | -8.67 | 94212 | 535.4 | 28.25
15min（结束） | 0.0017 | 0.0007 | -1.0142 | -0.015 | 0.038 | 0.122 | -2.35 | -10.15 | -8.42 | 94210.8 | 535.39 | 28.24
统计项 | X轴加速度(g) | Y轴加速度(g) | Z轴加速度(g) | X轴陀螺仪(°/s) | Y轴陀螺仪(°/s) | Z轴陀螺仪(°/s) | X轴地磁(µT) | Y轴地磁(µT) | Z轴地磁(µT)
全部数据平均值 | 0.0018 | -0.0004 | -1.0141 | 0.019 | 0.05 | 0.121 | -2.67 | -10.14 | -8.65
数据标准差 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0011 | 0.064 | 0.041 | 0.054 | 0.17 | 0.14 | 0.34
最大偏离理论值 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0162 | 0.16 | 0.13 | 0.252 | — | — | —
最大漂移幅度 | — | — | — | — | — | — | 0.66 | 0.57 | 1.51
统计项 | 气压(Pa) | 海拔(m)
全部数据平均值 | 94223.9 | 535.46
数据标准差 | 10.6 | 0.06
15min最大海拔漂移 | — | 0.17
测试判定结果
加速度计：✅合格；三轴15分钟漂移均远小于0.03g，属于轻微漂移，稳定性优秀。
陀螺仪：✅合格；三轴静态零偏平均值均远小于±1°/s阈值，仅随机噪声波动，无持续单向漂移。
地磁计：✅合格；三轴15min最大漂移均＜2µT，无持续性单向大幅漂移。
气压/海拔：✅合格；15分钟最大海拔漂移仅0.17m，远小于±2m限值，BMP581气压高度稳定性优秀。
[13 empty] | 最大漂移幅度（峰峰值） | 最大漂移幅度=max(xi​)−min(xi​) | 地磁计、气压=MAX(数据区域) - MIN(数据区域) | 这些传感器没有固定的物理真值（受地理位置、天气、环境温度影响），因此不能用“偏离理论值”来评估，而应使用 最大漂移幅度（峰峰值） 来衡量数据稳定性。
[13 empty] | 相对基准值 | 15min最大海拔漂移=max{∣xi-T基准∣} | 海拔=MAX(ABS(数据区域 - 基准值)) | 基准值为0min时的海拔读数

## 磁干扰测试
BMI323+BMM350+BMP581十轴IMU 磁干扰测试记录
测试条件
项目 | 内容
传感器型号 | BMI323+BMM350+BMP581 10轴 IMU（SEN0697）
环境温度 | 约29℃（测试全程缓慢降温，30.01℃→28.24℃）
磁干扰源 | 2颗直径20mm厚度2mm N35钕铁硼磁铁贴合使用，模拟磁场干扰
固定测试参数 | 加速度±2g / 陀螺仪±250°/s / 地磁高精度模式25Hz / 气压正常测量模式
测试阶段 | 磁铁距离 | Ax(g) | Ay(g) | Az(g) | Gx(°/s) | Gy(°/s) | Gz(°/s) | Mx(µT) | My(µT) | Mz(µT) | 海拔(m) | 是否异常跳变
基线 | 无磁铁 | 0.0018 | -0.0012 | -1.0149 | 0.092 | 0.069 | 0.114 | -1.97 | -10.04 | -8.31 | 535.39 | 否
靠近阶段1 | 30cm | 0.0016 | -0.0007 | -1.0148 | 0.015 | 0.061 | 0.107 | -3 | -9.83 | -8.01 | 535.4 | 否
靠近阶段2 | 10cm | 0.0015 | -0.0012 | -1.0152 | 0.061 | 0.206 | 0.114 | -17.49 | -4.1 | -12.61 | 535.38 | 否
最大干扰 | 5cm | 0.0029 | -0.0002 | -1.0152 | 0.069 | 0.084 | 0.107 | -82.87 | 33.22 | -29.07 | 535.37 | 否
恢复1 | 移开30s | 0.0021 | -0.0004 | -1.0141 | 0.008 | -0.046 | 0.099 | -2.12 | -10.01 | -8.71 | 535.38 | 否
恢复2 | 移开60s | 0.002 | 0.0004 | -1.0153 | 0.008 | 0.015 | 0.137 | -1.89 | -9.77 | -9.65 | 535.36 | 否
地磁偏移幅度汇总（与基线对比）
测试阶段 | 磁铁距离 | 加速度最大轴波动(g) | 陀螺最大轴波动(°/s) | 地磁最大轴偏移(µT) | 海拔变化(m)
靠近阶段1 | 30cm | 0.0005 | 0.077 | 2.39 | 0.01
靠近阶段2 | 10cm | 0.0006 | 0.137 | 20.16 | -0.01
最大干扰 | 5cm | 0.0013 | 0.023 | 87.34 | -0.02
恢复1 | 移开30s | 0.001 | 0.115 | 2.13 | -0.01
恢复2 | 移开60s | 0.0017 | 0.099 | 1.83 | -0.03
测试判定结果：整体合格；全程无突发性数值大幅跳变；加速度计、陀螺仪受磁场干扰影响极小，全程仅正常随机噪声波动，移除磁铁60s后完全恢复基线区间；地磁模块近距离强磁环境下产生明显偏移，符合物理干扰预期，静置60s后地磁三轴数值基本恢复基线，仅存在微量残留偏移，无永久磁化残留现象；气压海拔通道数值全程稳定，几乎无波动，完全不受磁场干扰影响。 注：本简易测试以同工况基线数据作为对比参考，未量化噪声增幅百分比，仅通过直观波动幅度、数值偏移与恢复情况进行判定；